Заместителю директора – главному инженеру

филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»

В.А. Обвинцеву

О согласовании внеочередного ремонта

Уважаемый Виктор Александрович!

В ПО «ЦЭС» во время эксплуатации повредились 4 прибора.

1. Мост переменного тока «Тангенс 2000» заводской номер № 02.22.1690. При измерении тангенса диэлектрических потерь обмотки силового трансформатора произошло отключение прибора с перегоранием предохранителей. После замены предохранителей прибор включается, но не выдает измерительное напряжение на объект измерений.

2. Прибор «АИД-70/50» заводской номер блока 869, заводской номер пульта 867. При проведении испытаний постоянным напряжением кабелей при увеличении напряжения рукояткой ЛАТР стрелка киловольтметра движется рывком к верхнему пределу.

3. Мост переменного тока «СА 7100-3» заводской номер 776. При измерении тангенса диэлектрических потерь не выполняет измерение.

4. Индукционные клещи «КИ-500» заводской номер 20114 из поискового комплекта КП-500К. При работе не выдают сигнал.

Прошу согласовать внеочередной ремонт четырех указанных приборов в рамках действующего договора на ремонт приборов № 11789 от 29.12.2020.

Главный инженер								И.А. Рязанов

Бугреев А.Г.

324-12